## lembar_kerja
DC voltage meters
Rentang |  | Penunjukan Standar |  |  |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Calibrator Output |  |  |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
50 | mV | 5 | mV |  |  | 4.989 | mV | 0.011 | mV | 0.0044179 | mV
50 | mV | 25 | mV |  |  | 24.99 | mV | 0.01 | mV | 0.0044179 | mV
50 | mV | 45 | mV |  |  | 44.991 | mV | 0.009 | mV | 0.0044179 | mV
50 | mV | -45.001 | mV |  |  | -45.009 | mV | 0.008 | mV | 0.0044179 | mV
500 | mV | 50 | mV |  |  | 49.98 | mV | 0.02 | mV | 0.0056811 | mV
500 | mV | 250 | mV |  |  | 249.97 | mV | 0.03 | mV | 0.0062056 | mV
500 | mV | 450 | mV |  |  | 449.96 | mV | 0.04 | mV | 0.0072829 | mV
500 | mV | -450 | mV |  |  | -449.99 | mV | -0.01 | mV | 0.0072794 | mV
AC voltage meters
Rentang |  | Penunjukan Standar |  |  |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Calibrator Output |  |  |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
50 | mV | 4.987 | mV | 20 | Hz | 4.953 | mV | 0.034 | mV | 0.19827 | mV
50 | mV | 24.99 | mV | 20 | Hz | 24.91 | mV | 0.08 | mV | 0.19827 | mV
50 | mV | 44.993 | mV | 20 | Hz | 44.838 | mV | 0.155 | mV | 0.19827 | mV
500 | mV | 50 | mV | 20 | Hz | 49.8 | mV | 0.2 | mV | 0.029994 | mV
500 | mV | 250.02 | mV | 20 | Hz | 249.32 | mV | 0.7 | mV | 0.14204 | mV
500 | mV | 450.04 | mV | 20 | Hz | 448.73 | mV | 1.31 | mV | 0.25522 | mV
5 | V | 0.5026 | V | 20 | Hz | 0.4981 | V | 0.0045 | V | 0.016488 | V
5 | V | 2.5018 | V | 20 | Hz | 2.4921 | V | 0.0097 | V | 0.016488 | V
5 | V | 4.501 | V | 20 | Hz | 4.4871 | V | 0.0139 | V | 0.016488 | V
DC current sources
Rentang |  | Pembacaan Standar |  |  |  | Penunjukan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Standard reading |  |  |  | Instrument Output |  | Correction |  | Uncertainty
20 | mA | 4 | mA |  |  | 4 | mA | 0 | mA | 0.0048445 | mA
20 | mA | 8 | mA |  |  | 8 | mA | 0 | mA | 0.0048445 | mA
20 | mA | 12 | mA |  |  | 12 | mA | 0 | mA | 0.0048445 | mA
20 | mA | 16 | mA |  |  | 16 | mA | 0 | mA | 0.0048445 | mA
20 | mA | 20.001 | mA |  |  | 20 | mA | 0.001 | mA | 0.0048445 | mA
DC resistance sources
Rentang |  | Pembacaan Standar |  |  |  | Penunjukan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Standard reading |  |  |  | Instrument Output |  | Correction |  | Uncertainty
500 | Ω | 0.102 | Ω | 2 | W | 0.102 | Ω | 0 | Ω | 0.06835 | Ω
500 | Ω | 1.002 | Ω | 2 | W | 1.002 | Ω | 0 | Ω | 0.06835 | Ω
500 | Ω | 10.004 | Ω | 2 | W | 10.001 | Ω | 0.003 | Ω | 0.06835 | Ω
500 | Ω | 100.029 | Ω | 2 | W | 100 | Ω | 0.029 | Ω | 0.06835 | Ω
5 | kΩ | 0.0999 | kΩ | 2 | W | 0.1 | kΩ | -0.0001 | kΩ | 0.00068345 | kΩ
5 | kΩ | 0.9 | kΩ | 2 | W | 0.9 | kΩ | 0 | kΩ | 0.00068345 | kΩ
5 | kΩ | 1 | kΩ | 2 | W | 1 | kΩ | 0 | kΩ | 0.00068345 | kΩ