## lembar_kerja
DC voltage sources
Rentang |  | Pembacaan Standar |  |  |  | Penunjukan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Standard reading |  |  |  | Instrument Output |  | Correction |  | Uncertainty
50 | mV | 5 | mV |  |  | 5.026 | mV | -0.026 | mV | 0.0044179 | mV
50 | mV | 25 | mV |  |  | 25.028 | mV | -0.028 | mV | 0.0044179 | mV
50 | mV | 45 | mV |  |  | 45.031 | mV | -0.031 | mV | 0.0044179 | mV
50 | mV | -45.001 | mV |  |  | -44.98 | mV | -0.021 | mV | 0.0044179 | mV
500 | mV | 50 | mV |  |  | 50.02 | mV | -0.02 | mV | 0.0056811 | mV
500 | mV | 250 | mV |  |  | 250.03 | mV | -0.03 | mV | 0.0062056 | mV
500 | mV | 450 | mV |  |  | 450.05 | mV | -0.05 | mV | 0.0072829 | mV
500 | mV | -450 | mV |  |  | -450.04 | mV | 0.04 | mV | 0.0072794 | mV
AC voltage sources
Rentang |  | Pembacaan Standar |  |  |  | Penunjukan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Standard reading |  |  |  | Instrument Output |  | Correction |  | Uncertainty
50 | mV | 4.987 | mV | 20 | Hz | 4.986 | mV | 0.001 | mV | 0.19827 | mV
50 | mV | 24.99 | mV | 20 | Hz | 24.979 | mV | 0.011 | mV | 0.19827 | mV
50 | mV | 44.993 | mV | 20 | Hz | 44.943 | mV | 0.05 | mV | 0.19827 | mV
500 | mV | 50 | mV | 20 | Hz | 49.93 | mV | 0.07 | mV | 0.030686 | mV
500 | mV | 250.02 | mV | 20 | Hz | 249.71 | mV | 0.31 | mV | 0.14209 | mV
500 | mV | 450.04 | mV | 20 | Hz | 449.31 | mV | 0.73 | mV | 0.25487 | mV