## lembar_kerja
TEMPERATURE INDICATOR WITH SENSOR
Set Poin |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Set Point |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
50 | °C | 49.98 | °C | 45.832 | °C | 0.11765 | °C | 0.16593 | °C
150 | °C | 149.92 | °C | 145.636 | °C | 0.63448 | °C | 0.30736 | °C
300 | °C | 300.22 | °C | 290.456 | °C | 2.9092 | °C | 0.31044 | °C
400 | °C | 399.9 | °C | 391.536 | °C | 4.7942 | °C | 0.77039 | °C